| 03.12.2025 |  | № |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на № |  |  |  | от |  |

Разъяснения

положений документации о закупке по запросу предложений в электронной форме № ЗПэ-СВЕРД-25-0014 по предмету закупки «Приобретение досмотровой рентгенотелевизионной установки для склада временного хранения на контейнерном терминале Екатеринбург-Товарный Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»»

(далее – Запрос предложений)

Вопрос: «Просим внести изменение в ТЗ

1. Проникающая способность (по стали)

Требование "проникающая способность (по стали) 34 мм" следует изменить на "не менее 24 мм".

Обоснование: В соответствии с ГОСТ Р 57238-2016 "Установки рентгено-телевизионные конвейерного типа (интроскопы). Общие технические требования", для стационарных конвейерных установок досмотра установлено требование к проникающей способности — не менее 24 мм по стали. Значение 34 мм может относиться к более специализированному или высокопроизводительному оборудованию (например, для контроля крупногабаритного багажа или грузов), но 24 мм является базовым нормативным минимумом для данного типа установок.

2. Пространственное разрешение изображения

Параметры "пространственное разрешение изображения 6 мм по вертикали 0,6 мм" следует исключить и заменить на нормативные показатели для конвейерных установок: "чувствительность по медной проволоке" и "разрешающая способность пар линий".

Обоснование: Для конвейерных интроскопов, предназначенных для досмотра багажа и ручной клади, ГОСТ Р 57238-2016 устанавливает следующие критерии оценки качества изображения:

Разрешающая способность: не менее 0,25 пар линий/мм (этот параметр заменяет пространственное разрешение в мм).

Чувствительность по медной проволоке (диаметр): не хуже 0,1 мм.

Примечание: Параметр "пространственное разрешение в мм" характерен для медицинских или неконвейерных промышленных систем контроля (например, упомянутой «Сириус-П»), но не для конвейерных интроскопов.

3. Доза за одну инспекцию

Формулировку "Доза за одну инспекцию менее 0,4 мкЗв" следует исключить, так как это требование не применяется к досматриваемым объектам (багажу) или к населению, проходящему рядом.

Обоснование: Требования радиационной безопасности для населения и персонала установлены в СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" и СанПиН 2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения".

Для населения годовая эффективная доза облучения не должна превышать 1 мЗв (1000 мкЗв) в среднем за любые последовательные 5 лет (но не более 5 мЗв в год).

Требования к дозе облучения связаны с мощностью дозы излучения на рабочих местах персонала и в местах возможного нахождения людей (не более 0,5 мкЗв/ч и 1,0 мкЗв/ч соответственно в доступных точках на расстоянии 1 м от установки, кроме зоны рабочего пучка).

4. Диапазон рабочих температур

Диапазон рабочих температур необходимо скорректировать с учетом стандартных условий эксплуатации и риска конденсации.

Обоснование: Согласно ГОСТ Р 57238-2016, конвейерные рентгено-телевизионные установки должны обеспечивать работоспособность в диапазоне рабочих температур от 5 °С до 40 °С (или 45 °С в зависимости от конкретной модели) и относительной влажности воздуха до 95 % при 35 °С. Диапазон -20°С...+45°С является расширенным и требует специальных конструктивных решений (например, подогрева или герметизации) для предотвращения образования конденсата, что не является стандартным требованием для обычных интроскопов.

5. Напряжение питающей сети

Напряжение питающей сети необходимо привести в соответствие с действующими стандартами РФ.

Обоснование: На территории Российской Федерации стандартное номинальное напряжение однофазной сети составляет 230 В. Требуемые параметры определяются ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) "Стандартные напряжения" и ГОСТ Р 50571.21-2000 (и другие стандарты серии ГОСТ Р 50571), которые устанавливают допуски в пределах ±10% от номинального значения. Диапазон 110-220 В является устаревшим или применимым для других стран. Актуальное напряжение для РФ: 230 В.

6. Мощность

Требование Мощность 1 кВт не соответствует т.к. в РТУ установлены (рентгеновские трубки, мотор, генератор, АРМ и пр.).  так же по условиям ТЗ в установке может быть установлено 2 генератора!

Обоснование (пример):

Типовое оборудование и потребление:

-Системный блок + периферия:  ± 0,5 кВА;

-Мотор барабана: пиковая мощность — ± 1 кВА;

-Анодное напряжение (140–160 кВ):

Пример расчёта по минимальным значениям которые смогут обеспечить проникающую способность, по стали ≥ 32 мм:

140⋅0,005=0,70 кВт (на одну трубку).

Для интроскопа с двумя трубками:

0,70 кВт ×2= 1,40 кВт.

Итого:

Суммарная пиковая мощность системы с учётом всех компонентов (АРМ, мотор, две трубки) может достигать ± 2 кВт. Установка лимита 1 кВт технически невыполнима. Для обеспечения работы оборудования предлагается заменить требование на Мощность ≤ 2 кВт.

7. Просим Вас внести изменения в техническое задание, а именно:

Изменить с:

Внешние габариты (ориентировочные); 3595 (Д) х 1130 (Ш) х 1710/1795 (В) мм.

Изменить на:

Внешние габариты (ориентировочные); Не более 3595 (Д) х не менее 1130 (Ш) х не менее 1710 (В) мм.

»

Ответ: В заявке претендента должны быть изложены условия, соответствующие требованиям Технического задания либо более выгодные для Заказчика.

Председатель постоянной

рабочей группы Конкурсной комиссии

Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»